连云港市政府采购

招标文件

项目名称：三重四极杆液质联用系统等仪器

第一标段：三重四极杆液质联用系统

第二标段：总有机碳分析仪等仪器

第三标段：多参数水质测定仪等仪器

第四标段：原子荧光形态分析仪等仪器

项目编号：20171114001

|  | 采 购 人： | 连云港市海洋环境监测预报中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购代理机构： | 连云港市政府采购中心 |

2018年1月

目     录

第一章  投标邀请	2

一、项目信息	2

二、采购需求	2

三、投标人的资格要求	2

四、投标报名	2

五、招标文件发布信息	3

六、公告期限	3

七、投标与开标信息	3

八、本项目投标保证金要求	3

九、本次招标采购联系事项	4

十、其他说明事项	4

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、公开招标采购文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	11

五、开标与评标	11

六、中标结果	13

七、其他事项	14

第三章  政府采购合同格式	15

第四章  投标文件格式	21

第五章  合同专用条款表	33

第六章  项目需求	34

第七章  评标办法	37

- 第一章  投标邀请

连云港市政府采购中心受连云港市海洋环境监测预报中心委托，就三重四极杆液质联用系统等仪器项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

- 一、项目信息

项目名称：三重四极杆液质联用系统等仪器

项目编号：20171114001

预算总金额：670万元    最高限价634万元

第一标段：三重四极杆液质联用系统   预算金额350万元   最高限价345万元

第二标段：总有机碳分析仪等仪器     预算金额165万元   最高限价160万元

第三标段：多参数水质测定仪等仪器   预算金额85万元    最高限价  77万元

第四标段：原子荧光形态分析仪等仪器 预算金额70万元    最高限价  52万元

- 二、采购需求

详见招标文件第六章项目需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

- 三、投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并按本招标文件第二章14.1.2要求提供材料。

（二）其他资格条件：

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格；

2、本项目第一、二、三标段接受进口产品投标；

（三）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

（四）响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构，应当在投标文件资格审查阶段，通过“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站，对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（五）根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，提交无行贿犯罪记录的证明（无行贿犯罪档案查询地点：投标人当地检察机关或连云港市人民检察院职务犯罪预防处，联系电话：0518-85683570或登录http://218.94.117.252:12301/查询）

（六）法律法规规定的其他条件。

- 四、投标报名

按“投标报名表”（附后）的格式填写并加盖公章于2018年1月29日18：00前传真或递交至连云港市凌州东路9号B座402室项目联系人处。如采用传真方式，发送完毕后，请来电确认本中心已收到，否则如遇网络故障导致传送或接收失败，本中心不承担任何责任。

- 五、招标文件发布信息

招标文件发布时间：2018年1月22日起

招标文件下载截止时间：2018年1月29日18:00止

招标文件下载地点：进入“连云港市政府采购网（http://www.lygzfcg.gov.cn）”，用注册成功的用户名和密码登陆后台，在“标书管理”的“下载标书”里下载。

关于注册登记：投标人进入“连云港市政府采购网”“供应商登记”目录中注册登记，联系电话：0518-85527562（连云港市财政局政府采购处）。

招标文件售价：无。

- 六、公告期限

本项目招标公告期限为5个工作日。

招标公告起始时间：2018年1月22日

招标公告截止时间：2018年1月29日18:00

- 七、投标与开标信息

1、投标文件制作份数要求：

报价文件：正本1份，副本4份

资格审查文件：正本1份，副本4份

商务技术文件：正本1份，副本4份

2、投标文件接收时间与地点

开始接收时间：2018年2月12日上午9:40

接收截止时间：2018年2月12日上午10:00:00

投标文件接收地点：连云港市凌洲东路9号C座二楼开标厅。（详见二楼电子信息屏幕）

投标文件接收人：王晋

3、开标时间与地点

开标时间：2018年2月12日上午10:00:00

开标地点：连云港市凌洲东路9号C座二楼开标厅。（详见二楼电子信息屏幕）

- 八、本项目投标保证金要求

本项目收取投标保证金。投标保证金金额为人民币：壹万元整（¥10000元整）（不论投哪个标段，也不论投几个标段），投标保证金必须在投标文件提交截止期前一个工作日下班前交至连云港市政府采购中心账户，本中心不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注项目编号、标段等信息。

户  名：连云港市政府采购中心

开户行：交通银行连云港分行

帐  号：327006000010149136377

请投标人携带汇款凭证复印件（加盖公章），于开标前，至连云港市政府采购中心财务室对投标保证金进行确认，联系地址：连云港市海州区凌州东路9号B座402室，联系电话：0518-85868269。

- 九、本次招标采购联系事项

1、采购单位：连云港市海洋环境监测预报中心

联 系 人：谢小华

联系电话：0518-85683986

联系地址：连云港市海州区朝阳中路14号

2、连云港市政府采购中心

联 系 人：王晋

联系电话：0518-85868275								传真：0518-85868286

联系地址：连云港市海州区凌州东路9号B座402室		邮编：222003

- 十、其他说明事项

采购文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标处理。

连云港市政府采购中心

2018年1月22日

附表：

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 三重四极杆液质联用系统等仪器 | 项目编号 | 20171114001 |
| 投标单位名称 |  | 所投标段 |  |
| 投标单位地址 |  | 邮 编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 手 机 |  |
| 电子信箱 |  | 传 真 |  |
| 报名截止时间 | 2018年1月29日18:00 王晋收 |  |  |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

说明:采购中心将投标人在2018年1月29日18:00之前递交或传真本“投标报名表” 到项目负责人处视为已报名。如果投标人未能按时递交本表，导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1.    采购人、项目名称及项目编号，详见第一章“投标邀请”。

2.    采购预算。

2.1　 本项目的采购预算详见第一章“投标邀请”。

3.    资金来源。

3.1　“投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购“项目需求”所列内容。

4.    采购方式

4.1   本项目采用公开招标采购方式。

5.    合格的投标人：

5.1   投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则该投标人投标无效。

5.2   投标人不得直接或间接地与为本次采购的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3   符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6.    投标费用

6.1   不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7.　  质疑

7.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道（招标文件下载时间）或者应知（招标文件公告届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

7.2   采购人委托连云港市政府采购中心采购的，投标人可以向连云港市政府采购中心质疑。连云港市政府采购中心就采购人委托授权范围内的事项受理质疑并作出答复。

7.3   投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

7.4   投标人质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系电话、电子邮件等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

7.5   质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.6   质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的连云港市政府采购中心组织的采购活动;

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的连云港市政府采购中心质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

7.7   采购人或连云港市政府采购中心收到质疑书后,应在二个工作日内进行审查，对不符合质疑条件的，分别按下列规定予以处理：

（1）质疑书内容不符合规定的，应一次性告知质疑供应商修改后重新提出质疑；

（2）质疑不属于本采购人或采购人委托的连云港市政府采购中心组织的采购活动的，应告知质疑供应商。

（3）质疑不符合其他条件的，告知质疑供应商不予受理，并应当说明理由。对符合质疑条件的质疑，自采购人或采购人委托的连云港市政府采购中心收到质疑书之日起即为受理。

7.8   采购人或连云港市政府采购中心应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.　  投诉

投诉事项按有关法律法规执行。

- 二、招标文件

9.    招标文件构成

9.1   要求提供的货物、招标过程及合同条款在采购文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10.   采购文件的澄清

10.1  投标人应认真审核《项目需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在招标公告截止时间之前通过书面形式（加盖公章）要求采购人或连云港市政府采购中心澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

10.2  连云港市政府采购中心答复所有报名参加本项目的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

11.   采购文件的修改

11.1  连云港市政府采购中心对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在政府采购监督管理部门指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以通知所有报名的投标人。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

11.2   连云港市政府采购中心和采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，连云港市政府采购中心应当将变更时间通知所有报名参加本项目的投标人，并在政府采购监督管理部门指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

12.    投标文件编写注意事项

12.1   投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标的内容、技术性能要求(详见项目需求)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照采购文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

12.2   对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

12.3   招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

13.    投标的语言及计量单位

13.1   投标人的投标文件以及投标人与连云港市政府采购中心就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

13.2   投标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

14.　　投标文件构成

14.1   投标人编写的投标文件应包括报价文件、资格审查文件和商务技术文件三部分内容，并按以下顺序分别装订成册，否则投标无效。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

14.1.1报价文件：（报价文件必须单独装订，且以下材料必须提交并加盖投标人公章，否则投标无效）

（1）投标函：按第四章投标文件格式提供的“投标函（格式）”的格式及要求填写；

（2）投标报价表：按第四章投标文件格式提供的“投标报价表（格式）”格式及要求填写；

14.1.2资格审查文件：（资格审查文件中不得包含投标报价,否则投标无效；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件并同时提供法定代表人身份证正反面复印件，自然人的身份证正反面复印件；

（2）上一年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（第四章格式4）；

（6）联合体投标时需提供联合体协议。联合体协议须注明联合体各方承担的工作和义务，参加联合体的供应商均应当具备规定的投标人资格条件，由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方均应在投标文件上加盖公章；以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）法定代表人授权委托书原件（按第四章格式3要求填写）和委托代理人身份证复印件（如果使用第二代身份证应提供正、反面复印件，如非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符）；（委托代理时必须提交，否则投标无效）

（8）根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，提交无行贿犯罪记录的证明（无行贿犯罪档案查询地点：投标人当地检察机关或连云港市人民检察院职务犯罪预防处，联系电话：0518-85683570或登录http://218.94.117.252:12301/查询）；

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（10）其它(见第一章“投标邀请”)；

14.1.3  商务技术文件：（商务技术文件中不得包含投标报价,否则投标无效）

商务技术文件应包含但不限于以下内容：

（1）商务条款偏离表：按第四章投标文件格式提供的“商务条款偏离表” 的格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”、“合同专用条款表”、“项目需求”的差异填写；（必须提交，否则该投标人投标无效）

（2）售后服务承诺书；（必须提交，否则该投标人投标无效）

（3）技术规格偏离表：按第四章投标文件格式提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”及相关技术规格要求的差异填写；（必须提交，否则该投标人投标无效）

（4）产品技术资料，如主要技术指标或参数及性能的详细说明等，有图片的应提交图片；

（5）环境标志产品政府采购清单内的产品、节能产品政府采购清单内的产品、中国自主创新产品或者具有中国自主知识产权的产品的清单或证书复印件；（如有请提供，作为评标依据）

（6）招标文件规定的其他文件；

（7）其它（见第一章“投标邀请”）。

15.   投标文件的格式要求

15.1  投标人必须按第四章投标文件格式提供的格式完整地填写“投标函”、“投标报价表”、“法定代表人授权委托书”、“声明”、“商务条款偏离表”、“售后服务承诺书”、“技术规格偏离表”、“项目需求响应方案”等。

16.   投标报价

16.1  投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装费用。

16.2  投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

17.   投标货币

17.1  投标应以人民币报价。

18.   投标文件有效期

18.1  本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内。

18.2  在特殊情况下，连云港市政府采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

19.   投标文件的书写要求

19.1  投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。

19.2  投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

19.3  字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应采购文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

19.4  投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位的公章。

19.5  投标人制作的投标文件应按报价文件、资格审查文件和商务技术文件分别装订成册。投标人应准备报价文件、资格审查文件和商务技术文件正本各一份，并按“投标邀请”中规定的数量准备报价文件、资格审查文件和商务技术文件的副本。所有递交的文件封面上应标明“正本”、“副本”以及项目名称、项目编号、投标人名称。若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。

20.   投标保证金

20.1  投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件递交截止时间前一工作日按“投标邀请”规定的金额交至连云港市政府采购中心账户上。本次采购项目不接受现金、银行保函等形式的投标保证金。

20.2  开标时投标人需出示连云港市政府采购中心开具的投标保证金到户证明。

20.3  交款方式：转账、网银或者电汇。交现金的投标人应直接将投标保证金存入连云港市政府采购中心的账户上，“收款单位”一栏填连云港市政府采购中心的名称（只以转账或电汇方式退款）。

20.4  办理投标保证金手续时，请注明项目编号。

20.5  未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内由连云港市政府采购中心无息退还。中标供应商的投标保证金自合同签订之日后五个工作日内由连云港市政府采购中心无息退还。

20.6  涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

20.7  下列情况发生时，投标保证金将由连云港市政府采购中心全部扣除：

（1）投标人在开标后要求撤回投标的；

（2）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

- 四、投标文件的提交

21.   投标文件的密封与标记

21.1  投标人应按“投标邀请”中规定的正本和副本的数量提交投标文件。投标文件封面上应标明“正本”或“副本”。

21.2  投标人应将投标正、副本文件装入投标文件袋中加以密封，并签字或盖章（公章、法定代表人或其委托代理人的签字或盖章均可），否则不予接收。

21.3  投标文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人姓名，委托代理投标的还应注明委托代理人姓名，否则不予接收。

22.   提交投标文件及样品截止时间和地点

22.1  投标文件的提交不得迟于“投标邀请”规定的提交投标文件截止时间，否则不予接收。

22.2  投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标邀请”规定的地点，否则不予接收。

22.3  采购项目需要提交样品的，投标人应当于采购文件规定的样品接收截止时间前将样品送到指定地点并登记完毕，否则不予接收。

22.4  中标供应商的样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的样品，供应商应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

- 五、开标与评标

23.   开标

23.1  连云港市政府采购中心将在“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到，如未按时签到或者未参加开标会，由此产生的后果由投标人自行负责。

23.2  开标程序：

(1)开标会由连云港市政府采购中心主持，主持人宣布开标会议开始；

(2)介绍参加开标会的人员名单；

(3)宣布唱标、监标（由第三方监督单位担任）和记标人员名单；

(4)投标人代表检验投标文件密封和标记的完整性，并签字确认；

(5)唱标及勘误：唱标时将启封投标文件，由唱标人宣读投标人在其投标文件中的投标人名称、投标报价和交货期等以及连云港市政府采购中心认为有必要宣读的其他内容,并检验投标人的投标保证金缴纳证明。唱标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行；

(6)宣布评标期间的有关事项；

(7)开标会议结束。

23.3  连云港市政府采购中心将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期和投标保证金等）。

24.  评标

24.1  成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

24.2  评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

24.3  评标工作程序

(1)公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行法定职责。投标人超出经营范围投标的、报价超过采购预算且采购人不能接受的、投标文件有效期不符合采购文件要求的或投标文件附有采购人不能接受的条件的，该投标人投标无效。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

(3)比较与评价。对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

(4)推荐中标供应商名单。

(5)编写评标报告。

24.4  评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.   投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

26． 在招标采购中，投标人有下列情况之一的，该投标人的投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求装订成册并签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

28.　 评标原则和评标办法

28.1  评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2  评标办法。详见第七章“评标办法”。

- 六、中标结果

29.   中标人的确定

29.1  根据采购人的委托，由评标委员会直接确定第一中标候选人为中标人。

30.   中标通知书

30.1  中标人确定后，中标结果由连云港市政府采购中心保留，在连云港市政府采购网公告。保留公告期限为1个工作日。

30.2  在公告中标结果的同时，由连云港市政府采购中心向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3  连云港市政府采购中心无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31.   签订合同

31.1  中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交连云港市政府采购中心见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。连云港市政府采购中心在合同正式签订后七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2  中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购相关法律法规执行。

32.   履约保证金及质保金

32.1  中标人应向采购人缴纳履约保证金，具体金额由双方协商确定。

32.2  签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.3  履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后如数退还（不计利息）。

32.4  采购人与中标人应按第五章条款约定质保金，质保期内中标人提供的货物性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

- 七、其他事项

33.   采购代理服务费

33.1  连云港市政府采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费。

34.   解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属连云港市政府采购中心。

35.　 有关事宜

所有与本采购文件有关的函电和通讯地址见“投标邀请”。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标供应商：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金缴纳证明

- 采购文件项目需求

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 中标供应商澄清函

连云港市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

见证方：连云港市政府采购中心

甲、乙双方根据      年   月  日连云港市政府采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目____________________采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中的___分标项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（¥_______________元）人民币。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

七、质保期和质保金

7.1 质保期                                  年（自交货验收合格之日起计）。

7.2 质保金                                  。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

9.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或连云港市政府采购中心存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期通知国库支付中心支付合同款。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可向连云港市政府采购中心提出书面申请，由政府采购中心组织有关部门和专家进行验收，并由上述部门和专家出具验收报告，相关费用由甲方承担。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议由连云港市政府采购中心送连云港市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货清单和分项价格表

- 技术规格

- 乙方报价函的内容及其澄清内容

- 其他与本合同相关的资料

- 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、见证方各执一份，连云港市政府采购中心报一份至政府采购监督管理部门备案。

甲方：                           乙方：                       见证方：连云港市政府采购中心

地址：                           地址：                       地址：海州区凌州北路9号

法定代表人：                     法定代表人：                 法定代表人：

授权委托代理人：                 授权委托代理人：             授权代理人：

电话：                           电话：                       电话：

传真：                           传真：                       传真：

邮政编码：                       邮政编码：                   邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：连云港市               签订日期：      年  月  日

- 第四章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

(报价/资格审查/商务技术)文件

（正/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：20171114001

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

格式1：投标函

投标函（格式）

致：连云港市政府采购中心

根据贵方       项目（项目编号：               ），正式授权下述签字人          全权代表投标人 参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件。

一、报价文件正本一份，副本   份（投标人须知第14.1.1条要求投标人提交的全部文件）

二、资格审查文件正本一份，副本   份（投标人须知第14.1.2条要求投标人提交的全部文件）

三、商务技术文件正本一份，副本   份（投标人须知第14.1.3条要求投标人提交的全部文件）

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按招标文件项目需求和投标报价表，投标总报价（大写）人民币       元，(¥       元)，交货期（无分标时填写）：          。

其中：

分标报价（大写）人民币                    元 (¥           元)，交货期：          ；

分标报价（大写）人民币                    元 (¥           元)，交货期：          ；

……

分标报价（大写）人民币                    元 (¥           元)，交货期：          ；

2．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标人须知第18条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5．我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6．如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

7．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商的行为。

9．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者连云港市政府采购中心恶意串通的；

- 向采购人、连云港市政府采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

注：未按照本投标函的格式要求填写投标函的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

格式2：投标报价表

投标报价表（格式）

分标（如无分标，不必注明）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标总报价（大写）：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

资格性/符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性/符合性检查响应内容 | 是否响应 （是/否） | 资格审查文件/投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

请根据招标文件要求，在资格审查文件与商务技术文件中分别编制资格性检查响应对照表与符合性检查响应对照表。

资格证明文件目录

请根据招标文件对投标人的资格要求（第一章 投标邀请 三、投标人的资格要求），提供资格证明文件，格式自定。

格式3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

连云港市政府采购中心：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称、标段） （项目编号： 20171114001）的投标及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人签字（或盖章）：

签发日期：     年    月    日

__________________________________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业有效的营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

3、法定代表人与委托代理人身份证复印件

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

注：未按照本法定代表人授权委托书的格式要求填写法定代表人授权委托书的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

格式4：声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

格式5：商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应采购文件的“项目需求”和“合同专用条款表”中要求的商务条件，认真填写该表。

| 分标号 | 项号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

格式6：售后服务承诺书

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《项目需求》该分标售后服务及要求自行分别填写)

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

格式7：技术规格偏离表

技术规格偏离表（格式）

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

格式8：项目需求响应方案

项目需求响应方案

(由投标人按《项目需求》该分标技术要求等自行填写，格式自定)

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

- 第五章  合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的具体补充和修改。如果两者之间有抵触，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 7 | ★免费质保期：1年。免费质保期间，中标人免费包维修、保养、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 8 | ★1. 交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。 ★2. 交货方式：现场验收。 ★3. 交货地点：采购人指定。 |
| 9.1 | ★付款方式：合同签订，到货安装运行、验收合格后，付合同总金额的95％；留合同总金额的5%为质保金，质保期满后，无质量、服务等问题，付余款5%。 |
| 10.3 | 测试要求：依据技术要求中的条款进行验收测试。 |
| 13 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

- 第六章  项目需求

说明：

1．本章中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3.根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品 且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品 ，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

标段一：三重四极杆液质联用仪系统

三重四极杆液质联用仪系统

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量(套) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆串联质谱主机 | 1 |
| 2 | 独立ESI和APCI离子源 | 1 |
| 3 | 超高效液相色谱仪（含高压二元泵、在线脱气机、自动进样器和柱温箱等） | 1 |
| 4 | 数据处理系统：包括电脑工作站与相关操作分析软件、二级谱库。 | 1 |
| 5 | 方法包：兽药、农残分析方法包 | 1 |
| 6 | 不间断稳压电源（10KV，2hr） | 1 |
| 7 | 进口品牌分体式氮气发生器(分子筛式)(制气量40L/分钟)（含连接部分配件） | 2 |
| 8 | C18（4.6*100mm 1.7μm）色谱柱 | 2 |
| 9 | C18（2.1*50mm 3.0um）色谱柱 | 2 |
| 10 | C18（2.1*100mm 1.7um）色谱柱 | 2 |
| 11 | C18（2.1*100mm 5.0um）色谱柱 | 2 |
| 12 | 超高效液相专用溶剂瓶（7个/2套），在线过滤器1套、在线过滤器滤芯2套、进样针2套、样品瓶10盒（100个/盒） | 1 |
| 13 | 品牌电脑、显示器、打印机 | 1 |
| 14 | 碰撞气瓶1个（含碰撞气和连接件）。 | 1 |

二、主要功能及技术参数：

1.仪器功能：主要用于食品安全领域的小分子化合物的定性、定量分析；非法添加违禁未知化合物的筛查与二级全谱的全自动匹配确证。设备必须满足食品安全禁用与限用药物监测分析，并且分析方法符合相关国内和国际法规

2.技术参数

2.1 离子源技术

2.1.1 离子源类型：独立电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）

2.1.2 离子源性能：

★2.1.2.1除雾化气之外，有夹角辅助气离子聚焦设计，离子化效率高和稳定性好；垂直喷雾，提高抗污染能力。

▲2.1.2.2 ESI源与APCI源独立工作，互不干扰，更换离子源状态时，只需插拔式更换离子源喷针，方便、快速，无需放空质谱真空系统; 清洗、维护方便。

2.1.2.3离子源雾化气最高温度：在30秒内升温至720℃以上，软件可设定不同的分析温度，保证离子化效率，降低基质效应。

▲2.1.2.4离子源离子化效率及最大耐受流速：

2.1.2.4.1 ESI源，100％水相，≥3ml/min，无需分流。

2.1.2.4.2 APCI源，100％水相，≥3ml/min，无需分流。

2.1.2.5离子源排废设计：主动排废，废气直接排到室外或通风橱，不进机械泵，保证超强的抗污染能力，背景噪音低；机械泵无需震气维护。

▲2.1.3离子源接口：反吹气接口技术，非毛细管或管路通路（半径<1mm）设计，抗污染能力强，不易堵塞；对于复杂基质的样品,连续上百次进样分析，保证重现性和灵敏度。

2.1.4 预四极杆（Q0）部分：采用≥8mtorr高压聚焦技术进行离子聚焦，具有高效的离子传输能力。

★2.1.5碰撞室（Q2）部分：采用180度弯曲高压聚焦线性加速，减少中性分子干扰，降低背景噪声。

2.2 质量分析系统

2.2.1 质量分析器：三重四极杆质量分析系统。

2.2.2 预四极杆和碰撞室采用高压聚焦线性加速设计，非波形加速术。

▲2.2.3 碰撞气采用氮气作为碰撞气，无需氩气。

2.2.4 质荷比范围： 0-1250 amu

2.2.5 质量稳定性： 0.1amu/24小时。

2.2.6 质量准确度： 0.01%（全质量范围）。

2.2.7 定量范围：6个数量级

▲2.2.8灵敏度和重复性（提供检测数据文件）：

2.2.8.1肉类基质样品，克伦特罗定量限≤0.005ppb，连续5针，RSD<5%。

2.2.8.2蔬菜基质样品，草甘膦定量限≤0.005ng/mL，连续5针，RSD<5%

2.2.8.3蜂蜜、虾仁和肉类等基质样品，氯霉素的定量限≤0.005ng/mL，连续5针，RSD<5%

▲2.2.9 高通量定量能力：一次进样可以实现超过200种农药或抗生素残留的优异定量结果。

2.2.10 最小Dwell Time：≤1ms。

2.2.11扫描速度：≥20000Da/sec

2.2.12扫描功能：

2.2.12.1三重四极杆扫描模式：具有全扫描 (Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描

▲2.2.12.2 增强型扫描模式：增强型全扫描（EMS）、增强型多电荷离子扫描（EMC）、增强型子离子扫描（EPI）、增强型高分辨扫描（ER）
2.2.12.3 复合型扫描模式：MRM-IDA-EPI、EMS-IDA-EPI、母离子扫描-IDA-EPI、中性丢失-IDA-EPI
2.2.13 多级扫描与切换：二级扫描MRM与三级扫描（MS/MS/MS）切换时间≤2ms。

▲2.2.14 MS/MS/MS三级定性定量扫描：蔬菜样品，10ppb马拉硫磷，信噪比>50:1（MS/MS/MS ：331>99>71）

2.2.15 MS1离子急速切换的RF频率：≥1200kHz
2.3检测系统：

2.3.1电子倍增管技术，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应，保障长期复杂基质样品定量分析的可靠性和重复性。

2.3.2 数字式检测器技术，确保低浓度数据分析的稳定性。

2.4 真空系统：高真空无油分子涡轮泵系统，空气冷却，无需水冷，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。

2.5 数据系统软件和硬件：

2.5.1 软件：Win7操作平台。软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理；自动定量功能；自动实现MS和MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库建立和检索等功能。

2.5.2 硬件：戴尔工作站，双核3.0G CPU，内存6GB以上，3TB硬盘以上，DVD-RW，23″液晶显示器，激光打印机

2.5.3 工作软件：能提供“即时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或许样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用，具有智能化的数据采集模式。

2.5.4有免费的启动检测农残和兽残方法包，适合批量分析，提高效率。

3、液相色谱仪配置及性能指标要求

3.1二元高压梯度泵

★3.1.1 耐受压力：≥18000psi

3.1.2流量范围：0.001～5.000mL/min

3.1.3流速精确度：＜0.06% RSD

3.1.4 在线脱气：至少5路
3.2柱温箱
3.2.1温度设定范围：室温- 80℃
3.3自动进样器（温控范围：5-40℃）
3.3.1进样范围：0.1～20μL；
3.3.2交叉污染：0.002%以内

3.3.3进样位数：100位。

三、售后服务

4.1保修期：仪器在验收通过后提供1年的免费保修服务。供应商或制造商应在中国设有保税库，及时以优惠价格为用户提供备品备件，提供相关操作软件的升级服务。

4.2仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试并进行现场培训，保证能够正常使用仪器。另外提供4人次以上的免费外培名额；免费提供上门食品安全检测的方法开发3次以上。

4.3交货地点: 用户指定地点。

4.4交货日期: 合同生效后60天内。

标段二：总有机碳分析仪等仪器

总有机碳分析仪

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量 （套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | TOC主机（NDIR检测器） | 1 |
| 2 | 50位液体自动进样器，包含500个样品瓶 | 1 |
| 3 | 单个固体样品进样器 | 1 |
| 4 | 配备1000次液体（淡水）分析消耗品 | 1 |
| 5 | 配备1000次液体（海水）分析消耗品 | 1 |
| 6 | 配备1000次固体分析消耗品 | 1 |
| 7 | 品牌电脑和打印机 | 1 |

二、工作条件

电源：AC 220V +/- 10%， 50/60Hz

环境温度：10-35˚C

环境湿度：<85%RH

三、技术要求

★液体最高炉温: ≥1200℃；固体模式瞬时最高可达1800℃

TOC采用多通道宽量程非色散红外检测器（NDIR），

▲测量参数：

测量范围：TOC: 0--60,000 mg/l （液体样品）；0-100%（固体样品）

样品量：10-4000ul  （液体样品）；可达1g（固体样品）

精度：C<1%

检出限： C<2ppb

测量时间 ：2-4分钟

催化剂：采用高效的氧化锆作载体铂催化剂

样品中最大悬浮物: 500um或根据胶囊大小的选择无限制自由选择

不少于50位液体样品自动进样器，所有样品位具有自动清洗/自动搅拌/自动酸化/自动吹扫功能，可使含悬浮颗粒的液体被均质化；

▲单个固体样品进样器，后期可升级固体样品全自动进样器。固体样品同样采用垂直燃烧炉燃烧，避免水平进样时载气将样品吹溅，影响测量结果的准确性。

▲样品最高允许含盐量:  85g/l；配置独特的可重复使用盐沉积物的全矩阵分离技术，对含盐量无限制

三级干燥技术，包括冷凝干燥、汽液分离干燥、化学干燥，确保检测过程中干燥。

质量型气体流量控制器，实现实时气体流量的控制和稳定，而非通过软件拟合峰型。

校准方式：可选多种不同校准方式，除了常规的1-10点标准曲线校正方法外，还可以对取自同一标准溶液进行不同注射量校准，无须稀释；

自动维护提醒功能, 每测500个样品, 仪器自动提示，软件含有完整维护和诊断软件：自动检漏，唤醒/睡眠功能，LIMS连接，数据直接输出到Excel；

配套诊断软件含有仪器的电子化流程图：仪器的每个部件都对应的出现在电子图上，只需在软件窗口上点击，仪器每个零部件都会作出相应的响应，即可完成仪器的日常自诊断工作，确保正常工作；

四、售后服务

1. 提供整机一年免费质保，燃烧炉10年免费质保

2. 到货后5～10个工作日，专职工程师上门安装、调试并进行现场培训，保证能够正常使用仪器。提供2人次以上的免费外培名额；免费提供上门检测的方法开发2次以上。

3.交货时间：合同生效后60天内 。

微波消解仪系统

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解系统主机 | 1 |
| 2 | 红外温控系统 | 2 |
| 3 | 全罐压力监控系统 | 1 |
| 4 | 消解罐组件（40罐，包括内罐、框架、套筒和相应的密封组件等） | 2 |
| 5 | Linux中文操作、视频系统 | 1 |
| 6 | 24位精确控温赶酸装置（相配套的） | 2 |

二、技术要求：

1、主机设计：

1.1电源要求：220 VAC 50 Hz 15A
  ★1.2 微波源：专业微波源，单/双磁控管

1.3安装功率≥3150W，主机界面可设定功率≥1800W。

1.4微波泄露检测必须执行零负载检测标准, 微波泄露<0.05mw/cm2。

▲1.5微波均匀性：垂直双向波导设计，三维输出技术，匹配谐波功频实现了高度的场均匀性

1.6电磁屏蔽：单向循环晶体，吸收体保护，零负载运行微波屏蔽测试

1.7.微波腔体：不小于66L，316级全不锈钢腔体，多层防腐耐高温特氟隆涂层

▲1.8 整机外壳：由碳纤维加强聚合材料，外壳涂层组成，高强度结构和实验室防腐防锈性能

1.9 内置灯光：通过改变色彩和强弱区别反应消微波解状态，反馈仪器密闭状态以及异常预警状态

1.10防爆可视窗：直接观察腔内异常情况，保证开关门安全
    1.11内置排风：大功率湍流排风冷却特别设计，实现快速风冷，排风量≥5.8m3/min，风冷至安全温度用时不超过15分钟。

1.12转盘设计： 360°同向连续旋转或交替式往复旋转两种模式

1.13 自动传感识别系统：自动匹配标准应用方法和功率参数优化，一键消解。

1.14视频显示和操作：电容式触摸屏 + 防腐涂层，双声道扬声器

▲1.15视频安全监控：内置高清网络摄像头，实时监控仪器运行安全

1.16  CPU操作系统：开放式操作平台，不小于700MHz双核处理器，不小于8G内存容量，可移动存储卡，实现远程控制和网络管理，一机完成所有操作。

1.17内存文件：内置EPA，ASTM和GB等所有应用方法

1.18操作语言：中文简体操作界面语言可选

2、操作系统：

2.1采用开放式操作平台，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解温度、压力、时间等消解参数，实现一键式消解。内置EPA、GB等标准通用方法。

2.2采用LED电容式触摸屏,支持中文操作界面, 内置中文视频培训教程和帮助文件，用户可以播放中文语言的帮助文件和视频培训教程,无需特别培训。

3、控制系统：

▲3.1温度控制系统：两套底部红外温度传感器检测所有反应罐（≥40个）实时连续温度数据；检测范围0-300℃，精度1℃

▲3.2压力控制系统：仪器应具有压力监控系统和超压保护装置,实时检测体系的压力变化（0-1500psi),达到设定压力时提出警告并自动关闭微波。

4高压反应容器：

4.1采用非金属防爆膜或自动排气泄压方式，保证操作安全和样品完整性。

▲4.2内罐材质：TFM材料，

4.3最高温度≥300℃，最高压力≥1500psig，体积≥55mL

▲4.4外罐材质：宇航复合纤维材料，最高耐受温度≥600°C，最大耐受压力≥10000psi(或≥60Mpa，≥600Bar)外罐终身免费保修保换。

★4.5高压消解罐最大批处理量≥40个样品/批（300℃/1500psig/55mL）

三、服务要求：

1、2年的消耗品。

2、须含相关随机附件，须提供现场安装服务。

3、须提供1年的免费保修（自验收合格之日起计算）；质保期后终身维修，只收取成本费。

4、须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

5、须为操作人员现场进行使用及维护培训,直到能独立上岗。

快速溶剂萃取系统

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 快速溶剂萃取系统主机，含萃取溶剂及红外液体传感器和标准配件 | 1 |
| 2 | 34ml萃取池（1包6个） | 3*6 |
| 3 | 启动工具包(34ml) | 1 |
| 4 | PEEK密封圈(50个/包) | 5 |
| 5 | O型环(50个/包) | 5 |
| 6 | 2L溶剂瓶 | 3 |
| 7 | 250ml收集瓶 | 24 |
| 8 | 纤维素过滤膜(34ml)（100片/合） | 10 |
| 9 | 电源线 | 1 |
| 10 | 瓶盖及管线 | 3 |
| 11 | 66mL锆萃取池 | 1 |
| 12 | 氮气钢瓶及加压阀、管线等 | 1 |

二、主要功能及技术参数：

技术参数

1.1     工作条件

1.1.1	电源：				220V±10%, 50Hz

1.1.2	环境温度：			10℃-35℃

1.1.3	相对湿度：			20%-85%

1.1.4	气体要求：			氮气瓶

1.1.5	持续工作时间：	大于24小时

1.2     快速溶剂萃取

★1.2.1  萃取方式：

快速溶剂萃取使用常规的溶剂、利用增加温度和提高压力提高萃取的效率，其结果大大加快了萃取的时间并明显降低萃取溶剂的使用量。增加温度加速了萃取动力，而增加压力提高溶剂的沸点，使溶剂保持在萃取过程中一直持液态，增加安全性，大大提高了萃取效率。仪器使用串联萃取方式。最新的省溶剂模式可以最大限度节省溶剂。耐pH流路可使用0.1M酸碱。

▲1.2.2炉体：

使用1,5,10,22,34,66,100mL (7种规格可选)不锈钢萃取池或锆合金池子（可选，耐0.1M酸碱）

全自动密封反应器，将萃取池放入炉腔并在萃取结束后送回传送盘

温度控制最高可达200℃;带温度过高安全切断。

萃取池垂直定位，液体流向从顶部至底部

1.2.3泵

压力：3000psi，加热过程中全自动传感器自动加压或释放压力

1.2.4液体传感器

萃取过程中通过红外探头检测进入收集瓶中的液体和液面

▲1.2.5萃取池传送盘

萃取位：			24个

1.2.6最新的安全防护罩

收集瓶：

收集瓶体积：60,250mL

瓶盖中有抗溶剂腐蚀的隔片(TEF涂层)。

收集瓶转盘外侧有安全保护罩

1.2.7转盘的配置：

收集瓶配置：

外圈： 250 ml 瓶子 #1-14；内圈： 250 ml瓶子 #15-19 和 2 个用于冲洗的瓶子R1 和 R2

收集管配置 ：

外圈： 60 ml 收集管 #1-28；内圈： 250 ml 瓶子 #29-33 和2 个用于冲洗的瓶子R1 和 R2

1.2.8萃取溶剂：

可以兼容诸如应用于超声波萃取、微波萃取、SFE等方法中使用的各种广泛的萃取溶剂。

1.2.9   溶剂消耗：小于40mL

溶剂控制器被整合到系统一起，3种不同溶剂，混合比例： 1:1:1 或 5:1

1.2.10	样品和溶剂比： 小于1:1.5

1.2.11	萃取时间：小于或等于20分钟

1.2.12	气体要求：氮气

1.2.13	控制：	内置的控制单元

三、技术服务

1、供应商必需现场安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能止。

2、 仪器在调试通过后必须有12个月的保修期。

3、 供应商必须为买方提供3位以上的免费外培名额，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

4、制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品。

标段三：多参数水质测定仪等仪器

多参数水质测定仪

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质仪主机 | 2 |
| 2 | 20米电缆 | 2 |
| 3 | 温度电导探头 | 2 |
| 4 | 光学溶解氧探头 | 2 |
| 5 | pH/ORP探头 | 2 |
| 6 | 电导率校准液 | 2 |
| 7 | pH7校准液 | 2 |
| 8 | pH10校准液 | 2 |
| 9 | ORP校准液 | 2 |

二、主要技术参数：

| 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧 ％空气饱和度 | 0至500％ | 0.1％或1％（可选） | 0-200％：读数之±1％或1％空气饱和度，以较大者为准；200％-500％：读数之±8％ |
| 溶解氧 毫克/升 | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升（可选） | 0-20毫克/升：读数之±1％或0.1毫克/升， 以较大者为准；20-50毫克/升：读数之±8％ |
| 温度 | -5至70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 电导率 | 0-200ms/cm | 0.001至0.1ms/cm | 0-100ms/cm读数之±0.5%或0.001ms/cm, 100-200ms/cm读数之1% |
| 盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1%或0.1ppt |
| pH | 0-14 | 0.01 | ±0.2 |
| 浊度 | 0-4000FNU | 0-999FNU:0.01FNU 1000-4000FNU:0.1FNU | 0-999FNU:0.3FNU或读数之±2% 1000-4000FNU:读数之±5% |
| 深度 | 0-100m | 0.001m | (±0.004 m):1,4,10m的电缆 （±0.04m）:>20m的电缆 |
| 气压 | 375 to 825 mmHg | 0.1 mmHg | ±1.5 mmHg （0 to 50 °C） |

三、 仪器性能要求

★1 仪器可自动识别数字智能传感器和存储校准数据，用户可自行更换的电缆与传感器使该产品多功能，且减少了主机的停机时间与拥有成本,单一电缆通用接口可连接4个传感器以及深度传感器,使用充电锂电池寿命长，为手持主机与传感器供电。

▲2 大容量记忆存储（＞100,000 组数据）带有大量的采样地点列表和数据身份标签功能，该仪器带有一款强大的数据管理软件， 该软件具有地理标注功能。具有全球定位系统（GPS）。

3 主机外敷橡胶浇注、坚固且IP-67防水的外壳， 以及金属、军事规格的数据连接器，以及坚固的钛合金传感器，坚固耐用。

4 手持器采用彩色显示，使用多种语言：英语以及中文（简体与繁体），操作简单，使用方便。

四、供货及售后要求

1、交货期： 自合同签定之日起 60个工作日内。

2、质保期限（自交货并验收合格之日起计）要求：设备的质保期限为1年。

3、供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能止。

4、供应商必须现场提供培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

超纯水系统

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水主机系统 | 1 |
| 2 | 带芯片预纯化柱 | 2 |
| 3 | 带芯片精纯化柱 | 2 |
| 4 | 纯化柱 | 1 |
| 5 | 终端过滤器 | 3 |

二、主要技术参数：

工作条件

1.1 环境温度 ： 5-35℃

1.2 相对湿度 ： 20%-80%

1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ

主要用途：

精密分析仪器用水(HPLC，IC，AA，PCR，TOC，LC-MS，ICP，ICP-MS等等)

生化实验及细胞培养用水

技术规格

该系统由分析级纯水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水

★超纯水产水水质：

3.2.1电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃

3.2.2超纯水产水流速：≥2L/min

3.2.3总有机碳含量(TOC) ≦5ppb

3.2.4直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

3.2.5细菌（微生物）：＜ 0.1 cfu/ml；

3.2.6热原（内毒素）：< 0.001Eu/ml

Rnases: <0.01ng/ml

Dnases: <4pg/μl

▲系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率。

超纯水出水水质符合国标I级水的要求，外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置，使产出水达到以下有机物和环境激素污染物浓度要求，满足超高压液相及质谱仪用水要求。

| HPLC梯度测试 最高洗脱峰吸收 | At 210 nm < 0.006 AU At 254 nm < 0.002 AU（洗脱前，流速为1ml/min时60ml水的浓度） |
| --- | --- |
| HPLC梯度测试 最高洗脱峰吸收 | At 210 nm < 0.003 AU At 254 nm < 0.001 AU（无水的预浓缩） |
| 光学特性：UV光吸收 | UV 200 nm < 0.05 AU UV 205 nm < 0.01 AU UV 210 nm < 0.01 AU UA 254 nm < 0.005 AU |
| 荧光（奎宁） | At 254 nm < 1 ppb At 365 nm < 1 ppb |
| 符合LC/MS适应性要求： | No peak higher than 10 ppb Reserpine at 609 m/z in ESI + |
| 蒸发残留 | < 0.0001% w/w |
| TOC | < 1ppb |

▲取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求

取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能

主机含液晶显示屏并有中文操作界面,实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态、消耗品寿命和警告信息，方便信息读取。

系统具有识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。

系统自动记录一整年水质资料,

三、供货及售后要求

1、交货期： 自合同签定之日起 60个工作日内。

2、质保期限（自交货并验收合格之日起计）要求：设备的质保期限为1年。

3、供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能止。

4、供应商必须现场提供培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

倒置显微镜系统

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量(套) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究级倒置显微镜主机 | 1 |
| 2 | 编码型6孔物镜转换器 | 1 |
| 3 | 防尘罩 | 1 |
| 4 | 双目观察筒, 瞳距50-76mm, 视场数22 | 1 |
| 5 | 10X屈光度可调目镜 | 1 |
| 6 | 10X10X目镜 | 1 |
| 7 | 对中望远镜 | 1 |
| 8 | 透射光照明器, 内置柯勒照明复位器, 聚光镜高度前端调节 | 1 |
| 9 | 100W卤素灯电源供电器 | 1 |
| 10 | 100W卤素灯灯室 | 1 |
| 11 | 卤素灯灯室延长线 | 1 |
| 12 | 100W 卤素灯灯泡 | 1 |
| 13 | 45mm直径透射光柔光镜 | 1 |
| 14 | 日光平衡滤色片 | 1 |
| 15 | 中性灰度滤色片 | 1 |
| 16 | 中性灰度滤色片 | 1 |
| 17 | 电源线 | 1 |
| 18 | 右手控制可定位复合式机械载物台 | 1 |
| 19 | 多孔板适配器 | 1 |
| 20 | 35mm培养皿适配器 | 1 |
| 21 | 载玻片适配器 | 1 |
| 22 | 长工作距离万能聚光镜, N.A. 0.55, W.D. 27mm | 1 |
| 23 | 起偏镜 | 1 |
| 24 | 10X物镜适配DIC环板 | 1 |
| 25 | 20X物镜适配DIC环板 | 1 |
| 26 | 40X物镜适配DIC棱镜 | 1 |
| 27 | 透射光DIC滑块 | 1 |
| 28 | 检偏镜 | 1 |
| 29 | 绿色反差滤光片 | 1 |
| 30 | 相差环板 | 1 |
| 31 | 相差环板 | 1 |
| 32 | 相差环板 | 1 |
| 33 | 4X万能平场半复消色差相差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm | 1 |
| 34 | 10X万能平场半复消色差相差物镜, NA 0.3, 工作距离10mm | 1 |
| 35 | 20X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA 0.45, 工作距离6.6-7.8mm | 1 |
| 36 | 40X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA 0.6, 工作距离3.0-4.2mm | 1 |
| 37 | 1200万像素超大靶面科研级CCD | 1 |
| 38 | 数码测量分析软件 | 1 |
| 39 | 品牌台式电脑 | 1 |

二、主要技术参数和性能：

A、显微镜部分

★1.显微镜主机：研究级倒置显微镜，双层光路模块化设计；

▲2．光学系统：无限远光学校正系统，齐焦距离≤45mm；

3.主机功能：系统具有明场（BF）、相差（PH）、霍夫曼（RC）微分干涉（DIC）、荧光（FL）、拍照等功能；

▲4. 编码功能：配置编码控制器，物镜转盘、荧光激发块转盘可实现编码控制，通过软件可自动识别物镜倍数及激发块颜色信息，自动添加标尺，实时显示放大倍数；

5．透射光光源：12V100W卤素灯光源，自带照明复位功能；

▲6．物镜：长工作距离半复消色差物镜：

4X/NA0.13

10X/NA0.3

20X/NA0.45 WD 6.6-7.8（c.c.0-1.6）

40X/ NA0.6 WD3.0-4.2（C.C 0-2）

▲7．编码物镜转盘：编码型6孔物镜转盘；

8．载物台： 可重现标本位置，游标尺的精度≤100μm。

聚光镜：长工作距离万能聚光镜，NA≥0.55；

▲9.微分干涉：在使用10X、20X，40X物镜时，显微镜具有高级微分干涉功能，可以使图像更加清晰，立体化。其优点是能显示结构的三维立体投影影像。与相差显微镜相比，其标本可略厚一点，折射率差别更大，故影像的立体感更强。

B数码成像系统部分

▲10、芯片规格：品牌芯片 1250万像素，分辨率预览帧率可以达到57帧。1英寸超大靶面CCD,USB3.0 B型接口

11、光学接口：C型接口。
12、显微图像控制及分析系统：
12.1、自动/手动 一键白平衡，区域白平衡。
12.2、实时预览，图像采集，录像，自动拍照。
12.3、实时测量分析，静态测量分析。

12.4、反射率检测，计数功能。

12.5、图像阴影校正，图像裁剪，图像拼接，各种图像处理功能。
3、售后服务

3.1保修期：仪器在验收通过后提供1年的免费保修服务。供应商或制造商应在中国设有保税库，及时以优惠价格为用户提供备品备件，提供相关操作软件的升级服务。

3.2仪器到货后5～10个工作日，专职工程师上门安装、调试并进行培训，保证能够正常使用仪器。另外提供2人次以上的免费外培名额。

3.3交货地点: 用户指定地点。

3.4交货日期: 合同生效后60天内。

高速冷冻离心机

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机主机 | 1 |
| 2 | 8*50mL定角转头 | 1 |
| 3 | 10*10mL定角转头 | 1 |
| 4 | 24*1.5/2.0mL定角转头 | 1 |
| 5 | 50mL离心管（25个/包）(和离心机同品牌) | 13 |
| 6 | 10mL离心管（10个/包） | 5 |
| 7 | 电源线 | 1 |

二、主要技术参数与性能指标：

转速高、离心力大，可进行细菌、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞、细胞膜分离，亚细胞组份分离； 64400xg的离心力，可将以往需要落地式高速离心机之应用转移到台上，是常规实验室的最佳选择。

1、微处理机控制，数字显示，触摸式按键操作；

▲2、最高转速达30000 rpm，最大离心力达64000×g，可进行细菌、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞、细胞膜分离，亚细胞组份分离；

3、驱动系统：无碳刷变频马达，免维护；

4、温度设置范围：-20℃至40℃，采用高效的非CFC冷冻剂R134A，符合环保要求；

▲5、温控系统：在最大离心力下，仍能保持样本在4℃；

6、环境温度允许范围：10℃至30℃；

7、加/减速率：各10种独立模式；

8、设置时间: 至9 小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能；

9、安全性能：自动监控过温、不平衡、超速及转头监别系统、自动安全门锁、机身精钢环设计确保安全；

10、操作宁静，噪音量低于65分贝；

11、灵活性高，备有13种转头（包括生物安全性转头）及多种适配器可供选择，可使用250ul至85ml离心管。

★12、转头配置：

a,角转头（BioSafety），容量24x1.5mL，最大转速26000rpm，最大离心力62000xg；

b,角转头，容量10x10mL，最大转速26000rpm，最大离心力57440xg；

c,角转头，容量8x50mL， 最大转速16500rpm，最大离心力29220xg；

三、售后服务

1保修期：仪器在验收通过后提供1年的免费保修服务。供应商或制造商应在中国设有保税库，及时以优惠价格为用户提供备品备件，提供相关操作软件的升级服务。

2仪器到货后5～10个工作日，专职工程师上门安装、调试并进行培训，保证能够正常使用仪器。

3交货地点: 用户指定地点。

4交货日期: 合同生效后60天内。

荧光分光光度计

一、基本配置要求：

| 序 号 | 货 物 需 求 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荧光分光光度计主机 | 1 |
| 2 | 荧光池（3ml） | 1 |
| 3 | 软件手册 | 1 |
| 4 | 全中文教学光盘 | 1 |
| 5 | 品牌台式电脑和打印机 | 1 |

二、主要技术参数与性能指标：

★2.1、光源 ：闪烁式氙灯，脉冲半峰宽小于2微秒，功率相对于连续发光时的75KW，氙灯只在工作时才闪烁，质保十年；

▲2.2、水平狭缝光路，采用标准比色皿（1cm光程）测试样品量最少体积0.5mL；

▲ 2.3、单色器：超低杂散光。

▲2.4、 最大扫描速率：24000 nm/min，可在小于3秒钟时间内完成全波长扫描；

2.5、无需关闭样品室就可以测试荧光数据，样品体积大小不受仪器限制；

▲2.6、波长范围

激发态：200-900nm零级可选；

发射态：200-900nm零级可选；

2.7、波长精度：±0.5nm(541.92nm)；

2.8、波长重现性：±0.2nm；

2.9、灵敏度(水的Raman峰信噪比)

＞750：1 RMS，350nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒；

＞500：1 RMS，500nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒；

2.10、检出限

＜1.0pM荧光素(标准池)；

＜10 pM 荧光素(40UL微池)；

＜25 Pm QBS(标准池)；

▲2.11、激发/发射单色器配置下列自动滤光片，消除次级光和杂散光：

激发：250～395nm，335～620nm，550～1100nm，695～1100nm；

发射：250～395nm，295～1100nm，360～1100nm，430～1100nm，550～1100nm；

▲2.12 狭缝宽度可调，激发/发射狭缝：1.5nm～20nm，并带有圆形狭缝。

2.13 可以扫描荧光、磷光，测试磷光寿命可以达到微秒级。

三、 技术服务

3.1 供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能止。

3.2  仪器在调试通过后必须有12个月的保修期。

2.3  供应商必须为买方提供3位人员的免费外培名额，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

3.4 制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品。

标段四：原子荧光形态分析仪等仪器

原子荧光形态分析仪

一、基本配置要求：

| 序号 | 标准配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 形态分析预处理装置 | 1台 |
| 02 | 形态分析预处理装置备件 | 1套 |
|  | ★高压液相泵(进口) 阴离子液相色谱柱 色谱保护柱 C18液相色谱柱 色谱保护柱 形态附件包 紫外灯 | 2套 2套 2套 2套 2套 1套 1支 |
|  | 手动进样阀（进口） | 1套 |
| 03 | 平头注射器（进口） | 1支 |
| 04 | 定量环100µL（进口） | 1根 |
| 06 | 高压输液泵备件 | 1套 |
| 07 | 高压输液泵使用说明书 | 1本 |
| 08 | 形态分析仪软件光盘 | 1张 |
| 09 | 形态分析仪便捷操作指南 | 1本 |
| 10 | 形态分析数据工作站说明书 | 1本 |
| 11 | ★进口液相自动进样器 | 1套 |
| 12 | 形态分析仪主机检测器 | 1台 |
| 13 | 检测主机配件 | 1套 |
|  | 专用编码空心阴极灯（砷灯、汞灯各一支） | 2支 |
|  | 烟囱 | 1个 |
|  | 密闭式石英炉原子化器 | 1套 |
|  | 石英炉芯 | 1个 |
|  | 点火炉丝 | 3根 |
|  | 调光器 | 1个 |
|  | 电源保险丝 | 3个 |
|  | 电源线 | 1根 |
|  | 接口电缆 | 1根 |
| 14 | 160位盘式旋转式自动进样器 | 1套 |
| 15 | 台式商务电脑 | 1台 |
| 16 | 打印机 | 1台 |
| 17 | 亚砷酸根（2ml） | 1支 |
| 18 | 砷酸根（2ml） | 1支 |
| 19 | 一甲基砷（2ml） | 1支 |
| 20 | 二甲基砷（2ml） | 1支 |
| 21 | 汞标准液 | 1支 |
| 22 | 砷标准液 | 1支 |

三、主要技术参数和性能：

1、用途：

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素的痕量分析，As、Sb、Hg、Se等元素形态分析。

2、系统配置要求

2.1 仪器类型：液相色谱与原子荧光联用仪

2.2 形态分析液相色谱装置1套（高压液相泵为进口）

2.3形态分析蒸气发生装置1套

2.4原子荧光光度计1套

2.5液相色谱自动进样器1套（进口）。

2.6原子荧光用160位旋转式自动进样器1套

2.7数据处理系统1套

3、技术性能指标要求

3.1形态分析液相色谱装置技术要求

3.1.1输送系统：双柱塞杆高压二元梯度泵

▲3.1.2 配备双色谱柱柱切换阀，可全自动切换色谱柱。

3.1.3 配备前置大体积双色谱柱柱温箱，控温范围30℃-80℃

3.1.4 流速：0.01-9.99ml/min（10ml泵头）

3.1.5 最大压力： 45MPa

3.1.6流速重现性:0.03% (1mL/min 二次水 室温)

3.1.7流量精度：±0.14%(1mL/min 二次水 室温)

3.1.8系统保护：可对最大最小压力进行设置保护

3.1.9专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口，可以有效的把柱后流出液和氢化物发生液体混合。

3.2 形态分析蒸气发生装置

3.2.1 全自动的总量/形态切换功能

▲3.2.2全自动的紫外/非紫外管路切换功能。

▲3.2.3全自动开关紫外消解灯。

3.2.4多色LED显示屏，直观监控仪器的所处状态

▲3.2.5 混合序列的设置。可保证多种检测需求同时满足，并能做到检测结束后自动清洗、关灯、关火、仪器停止运行等，做到真正的自动化。

★3.2.6 全内置最新设计的紫外消解单元，可100%消解各种砷、汞的价态，无需再加氧化剂。

3.2.7配备进口十二滚轴大蠕动泵，保证运行更平稳，进液精度更高

3.2.8配备独立防腐，造型美观的溶剂托盘，所用试剂独立存放，放心安全。

3.3原子荧光光度计

3.3.1配有双光束双检测器全自动内置双路顺序注射进样系统、六灯位旋转灯架、质量流量计、低温屏蔽式石英原子化器、化学气相气液分离器、尾气捕集阱装置、数据处理系统，可检测砷、汞、硒等十二种元素。

★3.3.2双通道六灯位，具有双道多灯架系统的氰化物发生-原子荧光光谱仪可单元素测定， 可双元素同时测定，提高仪器分析速度。可同时进行双通道测量的空心阴极灯组合。具有脉冲供电自动控制的方式,具备扣除光源漂移和脉动的装置。扣除光源漂移和脉动，提高仪器稳定性。

3.3.3光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统。专利设计的双光束双检测器：光源是原子荧光光度计中的一个重要组成部分，其光强的稳定性直接影响着仪器测量结果的稳定性和准确性。汞（Hg）灯，随环境温度的变化其光强度变化很大，且为非线性变化。

3.3.4原子化器：氩氢火焰，屏蔽式石英炉原子化器，和低温炉原子化器。原子化系统采用密闭式低温炉石英原子化器，有效克服了记忆现象的发生，提高仪器的稳定性。

▲3.3.5全自动内置式双路顺序注射泵进样系统，自动单点配置标准曲线，自动稀释高浓度样品。在线消除硼氢化钾气泡：用于氢化物发生法的在线消除还原剂气泡装置。样品和还原剂溶液定体积反应，最小体积可达0.01ml。

3.3.6进口组装顺序注射泵，彻底解决了蠕动泵的弊病。

3.3.7采用无形变、抗腐蚀进口石英针管，计算机控制进样量，推进稳定，进样量准确，最小进样量可达到5µl，即1ml样品可精确分为200次进样。长时间使用进样量稳定可靠。

3.3.8自动配标准曲线、高浓度自动稀释：

可自动在线稀释，自动清洗，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999），在线智能提示，自动在线加还原剂、掩蔽剂，克服蠕动泵进样系统中泵管老化、疲劳引起的进样不准确，和原子化火焰脉动引起的测量波动，极大的提高了仪器的稳定性和可靠性。

▲3.3.9气液分离器化学气相发生气液分离装置：反应物充分混合接触，化学反应更加完全。在线自动去除硼氢化钾气泡，有效消除如化妆品、食品等含有有机成分的复杂机体样品产生的大量气泡。显著提高了仪器的灵敏度和稳定性。

3.3.10自动进样器：外置式全自动进样器，防止酸腐蚀。

3.3.11数据处理系统：计算机对整机控制（包括断电保护，断气保护）和数据采集处理系统。能提供分析方法和测试数据自动储存以及数据输出和格式转换功能。

硬件：主流商务机，含液晶显示器、可读写光驱、激光打印机。

可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品

▲3.3.10进样系统：全自动内置式双顺序注射泵，配有专用四位阀和三位阀，使用寿命长，且不易老化。并且无需蠕动泵参与进液，无需气压泵消耗氩气，注射泵最小进样量位5ul。

▲3.4液相进口自动进样器（提供相应设备报关单）

3.4.1 全面实现软件反控

3.4.2大容量样品盘：标准盘：2 毫升瓶 96位

3.4.3定量环体积100 uL可实现三种进样方式，完成单点配曲线。

3.4.4感应识别样品盘/瓶缺失功能

3.5检出限（DL）：

As（III）<0.04ng、DMA<0.08ng、MMA<0.08ng、As（V）<0.2ng

SeCys<0.3ng SeMeCys<1ng、Se（IV）<0.1ng、SeMet<2ng

Hg（II）<0.05ng、MeHg<0.05ng、EtHg<0.05ng、	PhHg<0.1ng

Sb（v）<0.5ng、Sb（III）<0.1ng

3.6精密度（RSD）<4%，分析时间<12min

三、 技术服务

3.1 供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能止。

3.2  仪器在调试通过后必须有12个月的保修期。

2.3  供应商必须为买方提供3位以上人员的免费培训名额，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

制造商在省内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品。

盐度计

一、基本配置要求：

| 序号 | 标准配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐度计及其标准配置的配件 | 1台套 |

二、主要技术参数和性能：

1、用途：

盐度计，是一款广泛应用于海洋基站及周边环境的系统性海水盐度分析测试的精密仪器，可实现实地海水取样后现场分析亦或是进行取样后科考实验室进行多层次比对测试分析，其特点是具备可在常温环境下，进行海水盐度测试分析。

仪器主机应包括电导池、试验水槽、定标数据源、分析电路、智能中控后台、即时打印机及外部输出功能接口等。

2、技术指标

▲2.1 盐度范围：2~42

2.2 分辨率：0.001。

2.3 精度：±0.002

2.4 准确度：±0.005

▲2.5 温度范围：5℃~35℃

2.6 温度准确度：±0.1℃

2.7 测试输入形式：测量时具备自动定标、自动采集功能。

2.8测值输出形式：具备采集数据存储，回调功能，支持电脑实时控制，实时显示（功能可选）。

2.9 操作界面：彩色液晶显示界面，全触控操作方式。

2.10使用环境条件：

工作温度：5℃~35℃

储存温度：-40℃~55℃

相对湿度：＜90%

三、 技术服务

3.1 供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能止。

3.2  仪器在调试通过后必须有12个月的保修期。

2.3  供应商提供现场培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

- 第七章  评标办法

一、评标委员会构成：本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标办法：综合评分法

（一）评委将以采购文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B；商务分C。

（二）评分办法：（按四舍五入取至小数点后两位）：

1.价格分（总分A=40分）

价格分计算公式：

有效投标人最低投标报价金额（万元）

某投标人价格分 =                                  　　   ×　A分

某投标人投标报价金额（万元）

2.技术分（总分B＝40分）

(1)招标文件中标“▲”技术性能指标作为评分指标，由评委根据投标文件中的指标响应情况进行评分：

a.所投产品的技术参数全部满足标“▲”技术性能指标得38分；

b.所投产品技术参数不满足标“▲”技术性能指标的每项扣3分，最多扣38分；

（2）产品配置（满分2分）

所投产品配置完全符合要求，每增加一项实质性配置或配件耗材加1分，最多加2分。

3.商务分(总分C＝20分)

(1) 售后服务:  10分

标段内所有仪器在免费维保期内，供应商承诺定期上门服务一次得1分,最高得2分。

标段内所有仪器的供应商就近常设办事处或维保机构，保证24小时到达现场响应得2分，每增加24小时扣1分,最多扣2分。

标段内所有仪器的质保期每增加一年得2分，最高得6分。

（2）产品的占有率与性能：5分

标段内所有仪器在市级以上级政府部门检验机构拥有较高知名度和占有率，并且可以长期稳定开展工作，可提供用户单位盖章的证明文件。每提供一份得1分，最高得5分。

（3）培训方案：4分

标段内所有仪器有完善的培训计划及实施方案2分，有培训基地和免费培训保证的得2分，无培训计划或实施方案的不得分。

(4) 投标文件规范性、完整性: 1分

（三） 总得分 =价格分 + 技术分 + 商务分

（四） 中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。